纯蒸汽质量检测仪用户需求

一、外观、材质

1.设备外壳材质应坚固、易于清洁，且能进行灭菌/消毒，带入洁净区操作，任何设备及配件制造中使用到的材质不得影响纯蒸汽指标的检测，设备整体便于操作、清洁、维护。

2.设备材质能耐受相应的温度与压力的纯蒸汽，采用316L不锈钢材质。

二、功能及技术要求

1.设备可以直接检测一定压力（0.2Mpa～2Mpa）纯蒸汽的不凝气体、过热度和干燥度值三项指标。应提供检测纯蒸汽的不凝气体、过热度和干燥度全套装置，我方不需要增加其他配件直接可以使用。

2.自动纯蒸汽质量检测仪整机操作简单、便捷，不需要外接冷却水；设备须具备蓄电功能，不需要插电，便于现场环境使用。

3.直接接触纯蒸汽的内部管路应无缝隙，能耐受长时间的纯蒸汽的侵蚀，并且具有完全排水的能力，防止设备内部积水。

4.设备配备的检测不凝气体、过热度和干燥度的仪等应提供法定计量机构的校准证书。

5.检测数据可通过所配计算软件进行自动计算得到实验结果，可不具备数据追踪功能。

三、使用环境

环境：温度20～50℃；相对湿度20%～75%

四、验证及培训要求

1.提供整套系统的IQ、0Q、PQ验证文件，验证时与我方共同完成。

2.现场培训至我方操作人员熟练使用仪器；当我方有人员变动时，可再次提供一次现场培训。

五、售后服务

1.提供1年保修期，对设备终生保修。

2.提供技术支持联系方式，设备须维修时，当接到需求方电话咨询时应在2小时内给予技术支持；当提出维修要求后，48小时内派服务工程师到达甲方的工作现场进行维修。

纯蒸汽冷凝水取样器用户需求

1.材料、外观

设备主体部分材料应平整、光洁，不易脱落污染物。耐腐蚀，可受消毒的擦拭清洁。所有和蒸汽接触部件必须为316L不锈钢材质。

2.功能及技术要求

2.1 设备应具备蓄电功能，不需要插电；不需要外接冷却水。

2.2 设备应具备自带灭菌功能。

3.培训及售后

3.1 现场培训至我方操作人员熟练使用仪器；当我方有人员变动时，可再次提供一次现场培训。

3.2 提供技术支持联系方式，设备须维修时，当接到需求方电话咨询时应在2小时内给予技术支持；当提出维修要求后，48小时内派服务工程师到达甲方的工作现场进行维修。

3.3 提供1年保修期，对设备终生保修。